Запрошення до участі в тендері

Назва:

Закупівля медичного обладнання : Комплекс електронейроміографічний комп’ютерний

М-TEST ONE-8 з викликаними потенціалами та шаховим патерном.

Дата відкриття тендерного оголошення: 20 квітня 2023 року

Останній термін подання тендерних заявок: 04 травня 2023 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ВБО «Ініціатива заради життя» має честь запросити Вас до участі у тендері на закупівлю медичного обладнання : Комплекс електронейроміографічний комп’ютерний М-TEST ONE-8 з викликаними потенціалами та шаховим патерном.

Тендер проводиться в  рамках проекту  «Сприяння реабілітації осіб з інвалідністю, що спричинена війною».  Розвиток потенціалу реабілітаційних закладів, мультидисциплінарних реабілітаційних команд та спеціалістів у сфері реабілітації.

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

У разі Вашої зацікавленості, Ваша пропозиція повинна бути отримана в електронному вигляді не пізніше 04 травня 2023 року до 12:00, за адресою електронної пошти:  office@ifl.org.ua   або у друкованому вигляді за адресою м. Миколаїв вул.. Набережна 27, у темі повідомлення вкажіть «Тендерна пропозиція на закупівлю медичного обладнання».

Тендерні пропозиції повинні супроводжуватися повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус постачальника:

- Підприємство (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, Приватні підприємства тощо) копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на єдиному податку – копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), свідоцтва про сплату єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)

Заявки, отримані після зазначеного терміну, або надані з порушеннями вищезазначених умов, будуть дискваліфіковані і не будуть прийматися до розгляду.

Контактна особа:

Ганна Брик

+38(0677783784)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Комплекс електронейроміографічний комп’ютерний М-TEST ONE-8

з викликаними потенціалами та шаховим патерном

Програмне забезпечення:

- Реєстрація та аналіз методик:

Методики без застосування стимуляції:

- з використанням поверхневих електродів:

- Інтерференційна міографія;

- Електроністагмографія;

- Жувальна проба;

- з використанням голкових електродів:

- Спонтанна активність;

- Потенціал рухової одиниці;

- Турно-амплітудний аналіз.

Методики зі стимуляцією струмом:

- Моторна відповідь (М-відповідь);

- Декремент М-відповіді;

- Тетанізація;

- Швидкість поширення збудження по рухових волокнах;

- Моторний інчинг;

- Швидкість поширення збудження по чутливих волокнах (ортодромна);

- Швидкість поширення збудження по чутливих волокнах (антидромна);

- F-хвиля;

- H-рефлекс;

- Мигальний рефлекс;

- Екстероцептивна супресія.

Методики викликаних потенціалів:

- Довголатенті слухові ВП;

- Когнітивні Р300;

- Когнітивні CNV (імовірнісна негативна хвиля або хвиля очікування);

- Зорові ВП на спалах;

- Зорові ВП на реверсивний шаховий патерн (необхідна наявність патерн стимулятора);

- Коротколатентні соматосенсорні ВП;

- Вегетативні шкірні ВП.

- Збереження досліджень у повному обсязі, що дозволяє змінювати налаштування відображення та фільтрації незалежно від встановлених під час реєстрації.

- Збереження досліджень у базу даних, що може бути єдиною для кількох діагностичних комплексів, таких як: ЕМГ, ЕКГ, ЕЕГ та РГ.

- Можливості пошуку та сортування в базі даних.

- Можливість синхронізації досліджень пацієнтів з кількох баз даних.

- Можливість експорту та імпорту досліджень.

- Формування звітів статистики роботи із системою за довільний період часу.

- Формування та зберігання у базі даних звітів по дослідженням пацієнта.

- Можливість налаштування елементів звіту окремо для кожної методики (графічне відображення міограми, таблиці вимірів та розрахунків, гістограми та графіки, текстовий опис, комплексний висновок лікаря) з подальшою підготовкою до друку у вбудованому текстовому редакторі.

- Можливість відкриття із бази даних декількох обстежень обраного пацієнта.

- Можливість контролю якості накладення електродів.

- Автоматичне розміщення маркерів на отриманих відгуках з можливістю ручної корекції.

- Можливість зіставлення отриманих даних зі значеннями з бази норм.

- База норм може бути поповнена самим користувачем.

- Можливість проведення обстеження за кількома методиками у довільному порядку і переходу між запущеними методиками для послідовного дослідження в певних локаціях електродів.

- Можливість використання незалежних параметрів відображення відгуків (чи ділянок стрічки) для методик різного типу. Це передбачає подання усіх відгуків, накладених чи усереднених відгуків кожної проби, вертикальний чи горизонтальний порядок слідування сигналів з кількох каналів.

- Можливість швидкого початку досліджень на симетричній стороні відносно поточних налаштувань.

- Можливість швидкого початку зв’язаних методів

- Можливість збереження обраних м’язів і нервів у шаблони для проведення рутинних досліджень.

- Можливість застосування фільтрів низької та високої частоти (доступні значення: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 Гц), та режекторного фільтру мережі 50 Гц.

- Можливість озвучування ЕМГ по обраному каналу під час реєстрації, та довільної ділянки стрічки по завершенню реєстрації.

- Можливість автоматичного вилучення з аналізу відгуків, що містять артефакти значної амплітуди.

- Можливість вилучення з аналізу відгуків, чи позначення ділянок стрічки артефактними у ручному режимі.

- Можливість створення довільних шаблонів точок стимуляції, що визначають іменування проб та порядок їх слідування.

- Для стимуляційних методик з автоматичним режимом – можливість задавати початкове та кінцеве значення струму, крок зміни та частоту стимуляції.

- Автоматичний класифікатор ПРО, що працює у режимі реального часу.

- Можливість додаткового пошуку подібних ПРО зі стрічки, створення нових класів та групування вже існуючих.

- Можливість використання панелі керування приладу для доступу до ключових функцій режиму реєстрації.

- Можливість програмування кнопок приладу для подальшого швидкого доступу до функцій програми.

- Можливість використання педалі для стимуляційних та нестимуляційних методик.

- Можливість використання джойстика для доступу до ключових функцій режиму реєстрації.

- Можливість призначення гарячих клавіш на клавіатурі і подальшого їх використання під час всієї роботи з програмою.

- Регулярна автоматична і примусова перевірка наявності нових версій програми та оновлення. Можлива відстрочка, чи відключення автоматичного оновлення.

Апаратне забезпечення:

| Кількість ЕМГ/ВП каналів | 8 / 4 |
| --- | --- |
| Діапазон реєстрації ЕМГ | 10 … 60000 мкВ |
| Діапазон реєстрації ВП | 1 … 4000 мкВ |
| Границі відносної похибки вимірювання напруги по ЕМГ каналам в діапазоні вхідних сигналів від 20 до 20000 мкВ | ±10 % |
| Границі відносної похибки вимірювання напруги по ВП каналам в діапазоні вхідних сигналів від 5 до 100 мкВ | ±10 % |
| Частота квантування | 16000 Гц |
| Вхідний імпеданс | не менше 100 МОм |
| Напруга внутрішніх шумів комплексів, наведена до входу (для каналів ЕМГ) | не більше 5 мкВ |
| Напруга внутрішніх шумів комплексів, наведена до входу (для каналів ВП): - в полосі частот до 100 Гц - в полосі частот до 3 кГц | не більше 1 мкВ не більше 5 мкВ |
| Включення калібрування | програмне |
| Границі відносної похибки вимірювання інтервалів часу | ± 1 % |
| Нерівномірність амплитудно-частотної характеристики в діапазоні частот від 0,2 до 3 кГц | -30…+10 % |
| Коефіцієнт взаємовпливу між каналами | не менше 60 дБ |
| Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу на частоті 50 Гц | не менше 110 дБ |
| Амплітуда калібрувального сигналу | 2 мВ ± 5 % |
| Постійна часу | не менше 1 с |
| Тип струмової стимуляції | Поодинокі позитивні, негативні або біполярні імпульси, серії імпульсів, трейни стимулів |
| Тип струмової стимуляції | Поодинокі позитивні, негативні або біполярні імпульси, серії імпульсів, трейни стимулів |

| Амплітуда імпульсів струмової стимуляції | 1 - 100 мА |
| --- | --- |
| Тривалість стимулу струмової стимуляції | 0,01 – 1,9 мс |
| Частота імпульсів струмової стимуляції | 0,1 – 250 Гц |
| Частота імпульсів в серії при стимуляції трейнами | 1 – 250 Гц |
| Зв’язок із комп’ютером | через інтерфейс USB |
| Операційна система | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 |
| Параметри електробезпеки | Клас II, тип BF згідно ДСТУ EN 60601-1:2015 без захисту від розряду дефібрилятора. |
| Можливість використання у портативному варіанті (перенесення до місця знаходження пацієнта) | наявна |

Комплект поставки:

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Складові частини виробу |  |
| Блок EMG-8 unit | 1 шт. |
| USB-флеш накопичувач із програмним забезпеченням | 1 шт. |
| Вироби з обмеженим ресурсом |  |
| Електрод голчастий одноразовий | 5 шт. |
| Кабель для голчастого електроду | 1 шт. |
| Електрод ЕМГ поверхневий з постійною відстанню (метал) | 2 шт. |
| Електрод ЕМГ поверхневий зі змінною відстанню (диск) | 2 шт. |
| Електрод ЕМГ поверхневий / стимуляційний з постійною відстанню (фетр) | 1 шт. |
| Кабель ЕМГ поверхневий зі змінною відстанню (крокодил) | 8 шт. |
| Електрод ЕМГ стимуляційний з постійною відстанню (вилка) | 1 шт. |
| Електрод ЕМГ сенсорний | 1 шт. |
| Електрод знімання ВП дисковий | 5 шт. |
| Електрод ЕКГ одноразовий | 30 шт. |
| Кабель для соматосенсорних ВП | 6 шт. |
| Одноразовий електрод, що клеїться | 100 шт. |

| Електрод заземлюючий стрічковий | 1 шт. |
| --- | --- |
| Електрод заземлюючий плоский | 1 шт. |
| Кабель для заземлюючого електрода ("touch proof - кнопка") | 1 шт. |
| Об'єднувач однополярних гнізд для ВП (touch proof) | 4 шт. |
| Гумова стрічка з фіксатором | 4 шт. |
| Кабель заземлення, 5 м | 1 шт. |
| Окуляри | 1 шт. |
| Навушники | 1 шт. |
| Пульт зворотного зв'язку | 1 шт. |
| Юстувальний пристрій | 1 шт. |
| Кабель USB (3 м) | 1 шт. |
| Блок живлення | 1 шт. |
| Кабель AUX 3.5mm Walker A520 3м | 1 шт. |
| Кабель для зовнішнього джерела живлення | 1 шт. |
| Рулетка | 1 шт. |
| Пакувальна коробка | 1 шт. |
| Експлуатаційні документи |  |
| Документація | 1 компл. |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

•	ціна за одиницю продукції і загальна вартість повинні бути вказані в національній валюті України;

•	пропозиція має містити умови оплати;

•	встановлена ціна має залишатися фіксованою;

•	термін дії Вашої пропозиції повинен становити мінімум 2 місяці з моменту її надання й повинен бути вказаний в пропозиції;

.

Ми заздалегідь дякуємо Вам за участь в тендері.