Запрошення до участі в тендері

Назва:

Закупівля медичного обладнання :

Стельовий підйомник з динамічною системою розвантаження з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами

Дата відкриття тендерного оголошення: 26 вересня 2023 року

Останній термін подання тендерних заявок: 06 жовтня 2023 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ВБО «Ініціатива заради життя» має честь запросити Вас до участі у тендері на закупівлю медичного обладнання: Стельовий підйомник з динамічною системою розвантаження з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами.

Тендер проводиться в  рамках проєкту ПРООН «Підтримка реабілітації осіб з інвалідністю, спричиненою війною», за фінансової підтримки урядів Республіки Корея та Німеччини.

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

У разі Вашої зацікавленості, Ваша пропозиція повинна бути отримана в електронному вигляді не пізніше 06 жовтня  2023 року до 12:00, за адресою електронної пошти:  office@ifl.org.ua   або у друкованому вигляді за адресою м. Миколаїв вул.. Набережна 27, у темі повідомлення вкажіть «Тендерна пропозиція на закупівлю медичного обладнання».

Тендерні пропозиції повинні супроводжуватися повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус постачальника:

- Підприємство (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, Приватні підприємства тощо) копія Статуту, копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Додатково для ТОВ: Наказ на призначення уповноваженої особи (керівника), якщо Договори підписує керівник, чи Наказ та Довіреність від організації  на підписанта, якщо Договори підписує інша особа, відмінна від керівника, Протокол Загальних зборів, якщо сума Договорів  обмежена в Статуті  та перевищує обмеження суми  пропозиції

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на єдиному податку – копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), свідоцтва/витягу платника єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)

Заявки, отримані після зазначеного терміну, або надані з порушеннями вищезазначених умов, будуть дискваліфіковані і не будуть прийматися до розгляду.

Контактна особа:

Ганна Брик

+38(0677783784)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Товар

Стельовий підйомник з динамічною системою розвантаження з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами або еквівалент

Загальні вимоги

Товар повинен бути виготовлений не раніше 2023 року.

Товар повинен бути новим, такий що не був у вжитку.

Термін гарантійного обслуговування - не менше 12 місяців.

Копія документу, що підтверджує факт відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ №753 02.10.2013р. або гарантійний лист що такий документ буде наданий разом з товаром або гарантійний лист що копія такого документа буде надана разом з Товаром

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

Стельовий підйомник з динамічною системою розвантаження з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами або еквівалент

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Сторінка інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стельовий підйомник призначений для підйому і переміщення пацієнтів з обмеженими можливостями і для навчання ходьби. |  |  |
| 2 | Стельовий підйомник повинен бути в комплекті з динамічним модулем розвантаження ваги пацієнта |  |  |
| 2 | Модуль розвантаження ваги пацієнта повинен підтримувати пацієнта на певну кількість кілограмів |  |  |
| 4 | Розвантаження ваги пацієнта може бути встановлене в діапазоні від 0 до 100 кг |  |  |
| 5 | Рельси повинні бути виготовлені з алюмінію |  |  |
| 6 | Довжина рельсової системи не більше 400 см |  |  |
| 7 | Ширина рельсової системи не більше 6 см |  |  |
| 8 | Висота рельсової системи не більше 6 см |  |  |
| 9 | Стельові кріплення повинні надавати змогу закріпити рейку безпосередньо до стелі |  |  |
| 10 | Максимальне навантаження на стельовий підйомник не менше 250 кг. |  |  |
| 11 | Можливість функціонування стельового підйомника від нікель-метал-гідридної акумуляторної батареї |  |  |
| 12 | Період повної перезарядки акумуляторних батарей не більше 2 годин |  |  |
| 13 | Наявність ручного пульта керування |  |  |
| 14 | Наявність функцій плавного старт/стоп |  |  |
| 15 | Наявність функції екстреної зупинки |  |  |
| 16 | Наявність функцій екстреного спуску |  |  |
| 17 | Діапазон підйому, від мінімального положення підйомного кронштейну до його максимального положення не менш 2500 мм. |  |  |
| 18 | Швидкість підйому при навантаженн 150 кг не менш 60 мм/сек. |  |  |
| 19 | Наявність механізму запобігання скручування підйомного ременя |  |  |
| 20 | Стельовий підйомник повинен бути обладнаний кронштейном для кріплення стропи та стропою для активної реабілітації, яка забезпечує підтримку грудної клітини і не фіксує ноги пацієнта |  |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

•	ціна за одиницю продукції і загальна вартість повинні бути вказані в національній валюті України;

•	пропозиція має містити умови оплати;

•	встановлена ціна має залишатися фіксованою;

•	термін дії Вашої пропозиції повинен становити мінімум 2 місяці з моменту її надання й повинен бути вказаний в пропозиції;

.

Ми заздалегідь дякуємо Вам за участь в тендері.