Запрошення до участі в тендері

Назва:

Закупівля медичного обладнання:

Операційний мікроскоп

Дата відкриття тендерного оголошення: 21 серпня 2024 року

Останній термін подання тендерних заявок: 06 вересня 2024 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ВБО «Ініціатива заради життя» має честь запросити Вас до участі у тендері на закупівлю медичного обладнання: Операційний мікроскоп

Тендер проводиться в  рамках проєкту ПРООН «Посилення спроможності громад у наданні допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів та інформування про її надання у партнерстві з організаціями громадянського суспільства».

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:

У разі Вашої зацікавленості, Ваша пропозиція повинна бути отримана в електронному вигляді не пізніше 06 вересня  2024 року до 12:00, за адресою електронної пошти:  office@ifl.org.ua   або у друкованому вигляді за адресою м. Миколаїв вул.. Набережна 27, у темі повідомлення вкажіть «Тендерна пропозиція на закупівлю медичного обладнання».

Тендерні пропозиції повинні супроводжуватися повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус постачальника:

- Підприємство (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, Приватні підприємства тощо) копія Статуту, копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Додатково для ТОВ: Наказ на призначення уповноваженої особи (керівника), якщо Договори підписує керівник, чи Наказ та Довіреність від організації  на підписанта, якщо Договори підписує інша особа, відмінна від керівника, Протокол Загальних зборів, якщо сума Договорів  обмежена в Статуті  та перевищує обмеження суми  пропозиції

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на єдиному податку – копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), свідоцтва/витягу платника єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)

Заявки, отримані після зазначеного терміну, або надані з порушеннями вищезазначених умов, будуть дискваліфіковані і не будуть прийматися до розгляду.

Контактна особа:

Ганна Брик

+38(0677783784)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

Операційний мікроскоп Призначення:

| Призначення: | Відповідність |
| --- | --- |
| Мікроскоп операційний повинен бути призначений для проведення офтальмологічних, ортопедичних та хірургічних операцій хірургом та асистентом |  |
| Основний мікроскоп повинен мати п’ятиступеневе збільшення, а допоміжний – триступеневе. Допоміжний мікроскоп повинен встановлюватися під кутом 90° з ліва або з права від основного мікроскопа. |  |
| В системі повинно використовуватися джерело освітлення, яке має бути нешкідливим для очей. Освітлення має бути рівномірним з великою інтенсивністтю. Залежно від характеру офтальмологічної операції, система освітлення повинна мати можливість оснащуватися пристроєм захисту сітчатки та безчервоним фільтром. |  |

2. Загальні відомості :

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | Вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | Вказати |  |
| 3. | Модель | Вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

3. Повинен мати:

| № | Найменування | Ступінь інформації | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лінзи з багатошаровим невідбивним покриттям, захищені від плісняви | вказати |  |
| 2 | Нахилене освітлення, яке може використовуватися для щілини, при цьому товщина щілини може регулюватися. | вказати |  |
| 3 | Переміщення у площині Х/Y повинно центрується автоматично | вказати |  |
|  | Мікроскоп повинен мати функцій регулювання: збільшення, фокусування, переміщення по горизонталі, кріплення в певному положенні та нахил при цьому збільшення, фокусування і горизонтальне переміщення повинні мати можливість здійснюватися за допомогою педалі. | вказати |  |

4.Технічні параметри:

| Найменування | Кількість | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| Окуляри | 12,5X/18 |  |
| Регульована оптична сила лінз в діоптріях | ±5D |  |
| Діапазон регулювання міжзіничної відстані, не менше | 50 мм ~ 70 мм |  |
| Кут зору окулярного тубуса основного мікроскопа | 45 ° |  |
| Кут зору окулярного тубуса допоміжного мікроскопа | 45 ° |  |
| Висота наочника окуляра | 12 мм |  |
| Джерело освітлення | Не гірше :Галогена лампа 12 В / 100 Вт |  |
| Тип освітлення | 6° коаксіальне освітлення і 25° похиле освітлення. Похиле освітлення може використовуватися для щілини, при цьому кут щілини може змінюватися на 360°. |  |
| Коаксіальне освітлення, не менше | > 30000 люкс |  |
| Похиле освітлення, не менше | > 15000 люкс |  |
| Відстань точного фокусування | 50 мм |  |
| Максимальна довжина розкладеного кронштейна, не менше | 1000 мм |  |
| Регульований діапазон переміщення по вертикалі, не менше | 870 мм ~ 1330 мм |  |
| Швидкість і діапазон точного регулювання | < 2 мм/с, > 50 мм |  |
| Швидкість і діапазон переміщення в площині X/Y | < 2 мм/с, 50 мм X 50 мм |  |
| Параметри живлення | ~220 В / 50 Гц |  |
| Потужність | Не більше 400 Вт |  |
| Стандарт електричної безпеки | Стандарт IEC601-1 |  |
| Загальна вага | Не більше 250 кг |  |
| Збільшення головного мікроскопу (з об’єктивом F200 ) | 4х, 6х, 10х, 16х, 25х |  |
| Збільшення мікроскопу асистента (з об’єктивом F200 ) | 6х, 10х, 16х |  |

5. Інші умови:

| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | наявність |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | наявність |  |
| 3 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | наявність |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

•	ціна за одиницю продукції і загальна вартість повинні бути вказані в національній валюті України;

•	пропозиція має містити умови оплати;

•	встановлена ціна має залишатися фіксованою;

•	термін дії Вашої пропозиції повинен становити мінімум 2 місяці з моменту її надання й повинен бути вказаний в пропозиції;

.

Ми заздалегідь дякуємо Вам за участь в тендері.